## Zał 1 do URS
Nr identyfikacyjny wymagania/ Requirement identyfication number | Opis wymagania (W przypadku braku wymagań dla danej sekcji, jako wymaganie wpisać „Nie dotyczy” i skasować w niej kolejne zbędne wiersze. Nie można kasować całej sekcji.) | Requirement description (If there are no requirements for a given section, enter "Not applicable" as a requirement and delete any unnecessary lines in it. You cannot delete an entire section.) | Szacowana krytyczność GxP / Estimated criticality | Uwagi / Comments TAK/NIE YES/NO
URS-F | Wymagania funkcjonalne / Functional requirements Zamieścić wymagania dotyczące celu i sposobu działania obiektu, jego głównych funkcji, zakresów pracy, krytycznych parametrów procesowych.
F-01 | Wysokie szafy bezpieczeństwa do przechowywania substancji niebezpiecznych, typ 90; 3 sztuki z połaczeniem do wentylacji ogólnej + 1 szafa na odczynniki sypie. Szafy będą przeznaczone do przechowywania, odpowiednio: 1. cieczy palnych, rozpuszczalników ogranicznych 2. palnych substancji stałych 3. chemikaliów mogących powodować korozję z dodatkową kasetą na subsnatnje trujące 4. dodatkowa czwarta Szafa na odczynniki sypie/stałe | High safety cabinets for the storage of hazardous substances, type 90; 3 pieces with connection to general ventilation + 1 reagent cabinet is loose. The cabinets will be intended for storing, respectively: 1. flammable liquids, limited solvents 2. flammable solids 3. chemicals that can cause corrosion with an additional cartridge for poisonous subsnatnje 4. additional fourth Cabinet for loose / solid reagents | Krytyczne/Critical
F-02 | Wymiary techniczne: głębokość >50cm; wysokość >180cm, szerokość odpowiednio: 1. szerokość 120 cm, dwuskrzydłowa, zamykana automatycznie z opóźnieniem 2. szerokość 90 cm, dwuskrzydłowa, zxamykana aotomatycznie z opóźnieniem 3. szerokość 60 cm, jednoskrzydłowa, zamykana automatycznie z opóźnieniem, 4. szerokość 60 cm, jednoskrzydłowa, zamykana ręcznie | Technical dimensions: depth> 50cm; height> 180 cm, width respectively: 1.20 cm wide, double-leaf, automatic closing delay 2.90 cm wide, double-leaf, automatic closing with a delay 3.60 cm wide, single-leaf, automatic closing with a delay, 4. 60 cm wide, single-leaf, closed manually | Krytyczne/Critical
F-03 | Podłaczenie szaf do aktywnej wenylacji usuwającej powietrze z budynku | Connecting cabinets for active ventilation that removes air from the building | Krytyczne/Critical
F-04 | 4 sztuki szaf podblatowych bezpieczeństwa pod aparaty HPLC na zlewki organiczne niebezpieczne, typ cargo lub uchylne drzwi | 4 pieces of safety underbench cabinets for HPLC apparatus for dangerous organic beakers, cargo type or hinged door | Krytyczne/Critical
F-05 | Termomechaniczny system zamykania automatycznego w przypadku pożaru z zamkiem bezpieczeństwa | Thermomechanical automatic closing system in case of fire with safety lock | Krytyczne/Critical
F-06 | Wymiary szaf podblatowych pod HPLC: szerokość >50cm, wysokość>60cm | Dimensions of HPLC under-counter cabinets: width> 50cm, height> 60cm | Krytyczne/Critical
URS-P | Wymagania prawne, projektowe i środowiskowe / Regulatory, design and environment requirements Zamieścić wymagania prawne (np.: GxP), dotyczące warunków środowiska t.j. warunki otoczenia, zakres temperatur, wilgotności, narażenia na światło, pyły, atmosferę wybuchową oraz inne ograniczenia wynikające z przewidywanej lokalizacji oraz wymagania dotyczące przystosowania do istniejącej infrastruktury.
P-01 | Certyfikat GS, testy zgodnie z normą EN 14470-1, Typ 90 (odporność ogniowa 90 minut) | GS certificate, tests according to EN 14470-1, Type 90 (fire resistance 90 minutes) | Krytyczne/Critical
P-02 | Sprzęt pracuje stabilnie w warunkach temperatury 20ºC±5 ºC | The equipment works stably in the temperature conditions of 20ºC ± 5ºC | Krytyczne/Critical
URS-S | Wymagania dotyczące bezpieczeństwa / Safety requirements Zamieścić wymagania dotyczące elementów bezpieczeństwa obsługi (operatorzy i służby utrzymania) oraz bezpieczeństwa danych (autoryzacje, audit trail, przechowywania danych procesowych, kopie zapasowe, przywrócenie danych itp).
S-01 | Certyfikat zgodności CE | CE Certificate of Conformity | Krytyczne/Critical
S-02 | Certyfikacja/sprawdzenie wykonane u odbiorcy. | Certification / verification performed at the recipient's site. | Krytyczne/Critical
S-03 | Gwarancja minimum 24 miesięcy | Warranty for a minimum of 24 months | Krytyczne/Critical
URS-A | Wymagania dodatkowe / Additional requirements
A-01 | Urządzenia musi spełniać wszystkie normy GMP, ISO, wytyczne FDA, Ph. Eur. | The devices must meet all GMP, ISO, FDA, Ph. Eur. | Krytyczne/Critical
A-02 | Dokumentacja sprzętu powinna być dostarczona i musi zawierać jako minimum: dokumentację sprzętową, dokumnentację sprawdzenia sprzętu, dokumentację funkcjonalną istotnych dla klienta procesów, instrukcje stanowiskowe, instrukcję konserwacji, instrukcję administracji. | Equipment documentation should be provided and must include, as a minimum: hardware documentation, equipment inspection documentation, functional documentation of customer-relevant processes, workplace instructions, maintenance manual, administration manual. | Krytyczne/Critical
A-03 | Instrukcja obsługi w języku polskim lub angielskim | User manual in Polish or English | Krytyczne/Critical

## Sprawdzanie poprawności (hidden)
Zał | GxP | Waga | Zasób | Status
Tak | Krytyczne | Musi być | Firma zewnętrzna | Obowiązuje
Nie | Niekrytyczne | Może być | Zasoby wewnętrzne | Już nie obowiązuje
Zasoby wew. i zewnętrzne