## Zał 1 do URS
Nr identyfikacyjny wymagania/ Requirement identyfication number | Opis wymagania (W przypadku braku wymagań dla danej sekcji, jako wymaganie wpisać „Nie dotyczy” i skasować w niej kolejne zbędne wiersze. Nie można kasować całej sekcji.) | Requirement description (If there are no requirements for a given section, enter "Not applicable" as a requirement and delete any unnecessary lines in it. You cannot delete an entire section.) | Szacowana krytyczność GxP / Estimated criticality | Uwagi / Comments TAK/NIE YES/NO
URS-F | Wymagania funkcjonalne / Functional requirements Zamieścić wymagania dotyczące celu i sposobu działania obiektu, jego głównych funkcji, zakresów pracy, krytycznych parametrów procesowych. Provide requirements for the purpose and method of operation of the facility, its main functions, operating ranges, and critical process parameters.
F-01 | Dygestoria do prac ogólnych (4 szt.) z podblatowymi szafkami do przechowywania odczynników w tym kwasów/zasad i układem zbierania odpadów (we wskazanym dygestorium) 1. Min. dopuszczalny przepływ objętościowy 450 m3/h z układem zbierania odpadów 2. Min. dopuszczalny przepływ objętościowy 450 m3/h 3. Min. dopuszczalny przepływ objętościowy 530 m3/h 4. Min. dopuszczalny przepływ objętościowy 680 m3/h | Fume cupboards for general work (4 pcs.) With under-counter cabinets for storing reagents, including acids / alkalis, and a waste collection system (in the indicated fume cupboard) 1. Min. Permissible volumetric flow 450 m3 / h with waste collection system 2. Min. Permitted volumetric flow 450 m3 / h 3. Min. Permitted volume flow 530 m3 / h 4. Min. Permitted volume flow 680 m3 / h | Krytyczne/Critical
F-02 | Kubatura zewnętrzna jednego dygestorium: głębokość < 100 cm; wysokość < 260 cm; szerokość: 1. szerokość 120 cm 2. szerokośc 150 cm 3. szerokość 180 cm | External volume of one fume cupboard: depth <100 cm; height <260 cm; width: 1.width 120 cm 2. 150 cm wide 3.width 180 cm | Krytyczne/Critical
F-03 | Kubatura wewnętrzna jednego dygestorium: głębokość przestrzeni roboczej > 79 cm; wysokość położenia blatu (85 cm; 95 cm) | Internal volume of one fume cupboard: depth of the working space > 79 cm; height of the table top (85 cm; 95 cm) | Krytyczne/Critical
F-04 | Szafy podblatowe (7 szt.) pod dygestoria: 1. Układ zbierania odpadów oraz szafka do standardowego przechowywania odczynników 2. Szafka standardowa do przechoywani odczynników 3. szafka podblatowa do przechowywania kwsów/zasad oraz szafka do standardowego przechowywania odczynników 4. szafka do standardowego przechowywania odczynników, szafka do przechowywania substancji łatwopalnych i szafka podblatowa standardowa | Under-counter cabinets (7 pcs) for fume cupboards: 1. Waste collection system and cabinet for standard reagent storage 2. Standard cabinet for storing reagents 3. an under-counter cabinet for acid / alkali storage and a cabinet for standard reagent storage 4. a standard storage cabinet for reagents, a storage cabinet for flammable substances and a standard undercounter cabinet | Krytyczne/Critical
F-05 | Wyposażenie: ergonomicznie umieszczone media z boków okna i w przedniej ścianie komory roboczej, media umieszczone w wymiennych panelach | Equipment: ergonomically placed media on the sides of the window and in the front wall of the working chamber, media placed in removable panels | Krytyczne/Critical
F-06 | Parametry związane z odpornością chemiczną dygestorium: odporność chemiczna na rozpuszczalniki organiczne, słabe kwasy i zasady, rozcieńczone kwasy mineralne i kwasy mineralne stężone na zimno; odporny chemicznie i mechanicznie blat dygestorium w kształcie zapobiegającym wyciekowi rozlanej cieczy; wykonanie dygestorium ze stali ocynkowanej, malowane chemoopornymi powłokami poliuretanowymi | Parameters related to the chemical resistance of the fume hood: chemical resistance to organic solvents, weak acids and bases, diluted mineral acids and mineral acids concentrated in the cold; chemically and mechanically resistant fume cupboard shaped to prevent leakage of spilled liquid; fabrication of a fume cupboard made of galvanized steel, painted with chemically resistant polyurethane coatings | Krytyczne/Critical
F-07 | Parametry związane z odpornością chemiczną dygestorium: powierzchnia wewnętrzna ścian bocznych, i sufitu łatwa do czyszczenia; brak podwójnej tylnej ściany, | Parameters related to the chemical resistance of the fume hood: the inner surface of the side walls and the ceiling is easy to clean; no double back wall, | Krytyczne/Critical
F-08 | Parametry wentylacji dygestorium: min. przepływ objętościowy: (400-700) m3/h; | Fume cupboard ventilation parameters: min. volume flow: (400-700) m3 / h; | Krytyczne/Critical
F-09 | Media i elementy zainstalowane na dygestorium: ergonomicznie umieszczone media z boków okna i w przedniej ścianie komory roboczej, media umieszczone w wymiennych panelach; min. 4 gniazdka 230V na zewnątrz dygestorium; min. 4 gniazdka 230V pod dygestorium; możliwość umieszczenia wycieku/lejka na zlewki organiczno-wodne w blacie (dla jednego z najmniejszych dygestoriów); możliwość podpięcia sprężonego powietrza; możliwość zainstalowania wody z instalacji ogólnej; możliwość umieszczenia szafek pod blatem dygestorium; Możliwość podpięcia do centralnego systemu wentylacji. | Media and elements installed in the fume cupboard: ergonomically placed media on the sides of the window and in the front wall of the working chamber, media placed in removable panels; min. 4 sockets 230V outside the fume cupboard; min. 4 sockets 230V under the fume cupboard; possibility of placing a spill / funnel for organic-water beakers in the countertop (for one of the smallest fume cupboards); compressed air can be connected; the possibility of installing water from the general installation; the possibility of placing cabinets under the fume cupboard; Can be connected to the central ventilation system. | Krytyczne/Critical
F-10 | Parametry okien ochronnych: wielowarstwowe laminowane szkło bezpieczne; całkowicie zautomatyzowane okno, samozamykające się pod nieobecność użytkowników, otwierane poprzez przycisk nożny lub z panelu sterowania; | Safety window parameters: multi-layer laminated safety glass; fully automatic window, self-closing in the absence of users, opened via a foot switch or from the control panel; | Krytyczne/Critical
F-11 | Automatyczne opuszczanie okna pionowego: okno jest zamykane automatyczne gdy nie stoi przed nim użytkownik i przedmiot uniemożliwiający zamknięcie okna; funkcja ta musi mieć możliwość programowania czasu nieobecności użytkownika po jakim zostanie opuszczone okno pionowe | Automatic lowering of the vertical window: the window is closed automatically when there is no user and an object preventing the closing of the window in front of it; this function must be able to program the time of the user's absence after which the vertical window will be lowered | NieKrytyczne/NotCritical/Critical
F-12 | rzut z przodu i boku | front and side view | Krytyczne/Critical
URS-P | Wymagania prawne, projektowe i środowiskowe / Regulatory, design and environment requirements Zamieścić wymagania prawne (np.: GxP), dotyczące warunków środowiska t.j. warunki otoczenia, zakres temperatur, wilgotności, narażenia na światło, pyły, atmosferę wybuchową oraz inne ograniczenia wynikające z przewidywanej lokalizacji oraz wymagania dotyczące przystosowania do istniejącej infrastruktury. Include legal requirements (e.g. GxP) regarding environmental conditions, i.e. environmental conditions, temperature range, humidity, exposure to light, dust, explosive atmosphere and other limitations resulting from the anticipated location and requirements for adaptation to the existing infrastructure.
P-01 | Zgodność z certyfikatami: Certyfikat zgodny z EN 14175, (Zainstalowane systemy nie mogą dopuszczać do sytuacji, w której nawiew pod dygestorium wyłącza się bez zgody/komendy operatora) | Compliance with certificates: Certificate in accordance with EN 14175, (Installed systems must not allow the situation in which the air supply to the fume cupboard is turned off without the consent / command of the operator) | Krytyczne/Critical
P-02 | System pracuje stabilnie w warunkach temperatury 20ºC±5 ºC | The system works stably at the temperature of 20ºC ± 5ºC | Krytyczne/Critical
URS-S | Wymagania dotyczące bezpieczeństwa / Safety requirements Zamieścić wymagania dotyczące elementów bezpieczeństwa obsługi (operatorzy i służby utrzymania) oraz bezpieczeństwa danych (autoryzacje, audit trail, przechowywania danych procesowych, kopie zapasowe, przywrócenie danych itp). Include requirements for service safety elements (operators and maintenance services) and data safety (authorizations, audit trail, process data storage, backup, data restoration, etc.).
S-01 | Deklaracja zgodności CE | CE declaration of conformity | Krytyczne/Critical
S-02 | Certyfikacja/sprawdzenie wykonane u odbiorcy. | Certification / verification performed at the recipient's site. | Krytyczne/Critical
S-03 | Gwarancja minimum 36 miesięcy | Warranty for at least 36 months | Krytyczne/Critical
URS-A | Wymagania dodatkowe / Additional requirements
A-01 | Urządzenia musi spełniać wszystkie normy GMP, ISO, wytyczne FDA, Ph. Eur. | The devices must meet all GMP, ISO, FDA, Ph. Eur. | Krytyczne/Critical
A-02 | Dokumentacja systemu powinna być dostarczona i musi zawierać jako minimum: dokumentację dygestorium, dokumnentację instalacji i poprawnego działania, dokumentację funkcjonalną istotnych dla klienta procesów, instrukcje stanowiskowe, instrukcję konserwacji, instrukcję administracji. | System documentation should be delivered and must include, as a minimum: documentation of the fume cupboard, documentation of installation and proper operation, functional documentation of processes relevant to the customer, workplace instructions, maintenance manual, administration manual. | Krytyczne/Critical
A-03 | Instrukcja obsługi w języku polskim lub angielskim | User manual in Polish or English | Krytyczne/Critical

## Sprawdzanie poprawności (hidden)
Zał | GxP | Waga | Zasób | Status
Tak | Krytyczne | Musi być | Firma zewnętrzna | Obowiązuje
Nie | Niekrytyczne | Może być | Zasoby wewnętrzne | Już nie obowiązuje
Zasoby wew. i zewnętrzne