## Zał 1 do URS
Nr identyfikacyjny wymagania/ Requirement identyfication number | Opis wymagania (W przypadku braku wymagań dla danej sekcji, jako wymaganie wpisać „Nie dotyczy” i skasować w niej kolejne zbędne wiersze. Nie można kasować całej sekcji.) | Requirement description (If there are no requirements for a given section, enter "Not applicable" as a requirement and delete any unnecessary lines in it. You cannot delete an entire section.) | Szacowana krytyczność GxP / Estimated criticality | Uwagi / Comments TAK/NIE YES/NO
URS-F | Wymagania funkcjonalne / Functional requirements Zamieścić wymagania dotyczące celu i sposobu działania obiektu, jego głównych funkcji, zakresów pracy, krytycznych parametrów procesowych. Provide requirements for the purpose and method of operation of the facility, its main functions, operating ranges, and critical process parameters.
F-01 | Komora klimatyczna (4 szt.) o pojemnosci 1020 l oraz Komora o ojemności 240 l do badania fotostabilności, dwudrzwiowa, z pełną programowalną symulacją warunków środowiska | Climatic chamber (4 pcs) with a capacity of 1020 l and a 240 l negative chamber for photostability testing, two-door, with full programmable simulation of environmental conditions | Krytyczne/Critical
F-02 | Możliwość podłączenia do systemu LBX lub Sensodis - Dodatkowe wejście na zewnętrzny czujnik temperatury i wilgotności | Possibility to connect to the LBX or Sensodis system - Additional input for an external temperature and humidity sensor | Krytyczne/Critical
F-03 | Technologia wstępnego nagrzewania APT.line | APT.line preheating technology | Krytyczne/Critical
F-04 | Zakres temperatur 0° C do 70° C | Temperature range 0 ° C to 70 ° C | Krytyczne/Critical
F-05 | Zakres wilgotności od 10 do 80% w.w. | Humidity range from 10 to 80% r.h. | Krytyczne/Critical
F-06 | Regulacja wilgotnosci z pojemnościowym czujnikiem wilgotności i nawilżaniem parowym | Humidity control with capacitive humidity sensor and steam humidification | Krytyczne/Critical
F-07 | Zewnętrzny panel sterujący, pokazujący zadane wartości temperatury i wilgotnosci oraz aktualną temperaturę i wilgotność a także ewentualne odchylenia/alarmy | External control panel, showing temperature and humidity setpoints as well as current temperature and humidity as well as possible deviations / alarms | Krytyczne/Critical
F-08 | Intuicyjny kontroler z ekranem dotykowym z programowaniem odcinków czasowych i programowaniem w czasie rzeczywistym, z wewnętrzną rejestracją danych pomiarowych | Intuitive touch screen controller with time segment programming and real-time programming, with internal recording of measurement data | Krytyczne/Critical
F-09 | Komora wewnętrzna wykonana w całości ze stali nierdzewnej | The inner chamber is made entirely of stainless steel | Krytyczne/Critical
F-10 | Szczelnie zamykane drzwi wewnętrzne ze szkła bezpiecznego (ESG) | Tightly closing internal door made of safety glass (ESG) | Krytyczne/Critical
F-11 | 3 póki ze stali nierdzewnej z blachy perforowanej do komór 1020l | 3 stainless steel shelves made of perforated sheet for 1020l chambers | NieKrytyczne/NotCritical/Critical/NotCritical
F-12 | (zamiennie z punktem F-11) 3 póki ze stali nierdzewnej z blachy perforowanej z prowadnicami o wysuwie 70%. | (interchangeable with point F-11) 3 stainless steel plates made of perforated sheet with 70% extension. | Krytyczne/Critical
F-13 | Dla komory 240l lampa do symulacji światła słonecznego, emisja UVA+UVB+VIS+IR | For 240l chamber a lamp for simulating sunlight, UVA + UVB + VIS + IR emission | Krytyczne/Critical
F-14 | 4 stabilne koła jezdne, dwa z hamulcami | 4 stable wheels, two with brakes | Krytyczne/Critical
F-15 | Bezpośrednie podłączenie do sieci ethernet (jeśli dotyczy). | Direct connection to an ethernet network (if applicable). | Krytyczne/Critical
F-16 | Zasilanie wodą demineralizowaną | Supply with demineralized water | Krytyczne/Critical
F-17 | Dejonizotor do produkcji wody DEMI (system składający się z jednorazowego wkładu, zestawu węży oraz urządzenia pomiarowego) | DEMI deionizer for water production (system consisting of a disposable cartridge, a set of hoses and a measuring device) | Krytyczne/Critical
F-18 | Czujnik rejestrujący temperaturę i wilgotność w pełni kompatybilny z systemem Sensodis/LBX do którego ma być podłączony. | Sensor recording temperature and humidity, fully compatible with the Sensodis / LBX system to which it is to be connected. | Krytyczne/Critical
F-19 | Inne wymagane elementy systemu Sensodis/ LBX (bazy odczytowe/koncentratory itp.) niezbędne do uruchomienia (działania) termohigrometru w komorze klimatycznej zainstalowanej w danym pomieszczeniu. | Other required elements of the Sensodis / LBX system (reading bases / concentrators, etc.) necessary to start (operate) the hytherograph in the climatic chamber installed in a given room. | Krytyczne/Critical
URS-P | Wymagania prawne, projektowe i środowiskowe / Regulatory, design and environment requirements Zamieścić wymagania prawne (np.: GxP), dotyczące warunków środowiska t.j. warunki otoczenia, zakres temperatur, wilgotności, narażenia na światło, pyły, atmosferę wybuchową oraz inne ograniczenia wynikające z przewidywanej lokalizacji oraz wymagania dotyczące przystosowania do istniejącej infrastruktury. Legal, design and environmental requirements / Regulatory, design and environment requirements Include legal requirements (e.g. GxP) regarding environmental conditions, i.e. environmental conditions, temperature range, humidity, exposure to light, dust, explosive atmosphere and other limitations resulting from the anticipated location and requirements for adaptation to the existing infrastructure.
P-01 | Komora klimatyczna pracuje stabilnie w warunkach temperatury 20°C±5°C | The climatic chamber works stably at the temperature of 20 ° C ± 5 ° C | Krytyczne/Critical
P-02 | Urządzenie musi spełniać normy GMP, ISO | The device must meet the GMP and ISO standards | Krytyczne/Critical
P-03 | Możliwość podłączenia zewnętrznego czujnika do istniejącego środowiska LBXlub Sensodis funkcjonującego w Pabianicach | Possibility to connect an external sensor to the existing LBX or Sensodis environment operating in Pabianice | Krytyczne/Critical
P-04 | Zasilanie energią elektryczną - 230V, 50 Hz | Electricity supply - 230V, 50 Hz | Krytyczne/Critical
P-05 | Bezpośrednie podłączenie do sieci ethernet (jeśłi dotyczy). | Direct connection to an Ethernet network (if applicable). | Krytyczne/Critical
P-06 | Zasilanie wodą demineralizowaną | Supply with demineralized water | Krytyczne/Critical
P-07 | Dokumentacja systemu/urządzenia powinna być dostarczona i musi zawierać jako minimum: dokumentację sprzętową, dokumentację oprogramowania, dokumentację konfiguracji sprzętu, oprogramowania, aplikacji, sytemów, procedurę backup/restore, dokumentację funkcjonalną istotnych dla klienta procesów, instrukcje stanowiskowe, instrukcję konserwacji, instrukcję administracji. Instrukcja Obsługi w języku polskim i/lub angielskim. | System / device documentation should be provided and must contain, as a minimum: hardware documentation, software documentation, documentation of hardware, software, application and system configuration documentation, backup / restore procedure, functional documentation of customer-relevant processes, workplace instructions, maintenance manual, administration manual. User Manual in Polish and / or English. | Krytyczne/Critical
P-08 | Dostarczenie dokumentacji z wykonanej kwalifikacji IQ/OQ/PQ. PQ 24h stabilnych pomiarów (pomiary z wsadem 9 pkt. temperatury + 4 pkt. wilgotności) | Provision of documentation on the performed IQ / OQ / PQ qualification. PQ 24h of stable measurements (measurements with a batch of 9 points of temperature + 4 points of humidity) | Krytyczne/Critical
P-09 | Wykonanie niezbęnej rewalidacji sytemu Sensodis/LBX w zakresie wpowadzanych zmian w ramach zakupu nowych komór oraz dodania nowego czujnika do systemu. Dostarczenie pełnej dokumentacji walidacyjnej z wykonanej rewalidacji. | Performing the necessary revalidation of the Sensodis / LBX system in terms of changes introduced as part of the purchase of new chambers and adding a new sensor to the system. Provision of full validation documentation of the performed revalidation. | Krytyczne/Critical
P-10 | Wykonanie / dostarczenie niezbędnej dokumentacji kwalifikacyjne/ wzorcowania dla nowo istalowanych urządzeń (termohigrometr / bazy / rejestratory itp.) | Preparation / delivery of the necessary qualification / calibration documentation for newly installed devices (hytherograph / databases / recorders, etc.) | Krytyczne/Critical
P-11 | Certyfikat osoby przeprowadzającej kwalifikację. Dostarczenie certyfikatów kalibracji stosowanych wzorców/ urządzeń kontrolno-pomiarowych | Certificate of the person conducting the qualification. Provision of calibration certificates for the standards / control and measurement devices used | Krytyczne/Critical
URS-S | Wymagania dotyczące bezpieczeństwa / Safety requirements Zamieścić wymagania dotyczące elementów bezpieczeństwa obsługi (operatorzy i służby utrzymania) oraz bezpieczeństwa danych (autoryzacje, audit trail, przechowywania danych procesowych, kopie zapasowe, przywrócenie danych itp). Include requirements for service safety elements (operators and maintenance services) and data safety (authorizations, audit trail, process data storage, backup, data restoration, etc.).
S-01 | Deklaracja zgodności CE | CE declaration of conformity | Krytyczne/Critical
S-02 | Muszą zostać dostarczone: Instrukcje stanowiskowe, instrukcja konserwacji, instrukcja administracji. | The following must be provided: Workplace manuals, maintenance manual, administration manual. | Krytyczne/Critical
S-03 | Gwarancja minimum 24 miesiące | Warranty for a minimum of 24 months | Krytyczne/Critical
URS-A | Wymagania dodatkowe / Additional requirements
A-01 | Reakcja serwisu w ciagu 24h (telefon,mail) po zgłoszeniu awarii w przypadku dni roboczych lub pierwszego dnia roboczego następującego po okresie ustawowo wolnym | Service response within 24 hours (telephone, e-mail) after reporting a failure in the case of business days or on the first business day following the statutory free period | Krytyczne/Critical
A-02 | Zapewnienie serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego w ramach umowy serwisowej (SLA - jeśli dotyczy). | Provision of warranty and post-warranty service under the service agreement (SLA - if applicable). | Krytyczne/Critical
A-03 | Zapewnienie oryginalnych części zapasowych podczas eksploatacji urządzenia | Provision of original spare parts during the operation of the device | Krytyczne/Critical
A-04 | Zapewnienie corocznej rekwalifikacji w kolejnych latach eksploatacji | Ensuring annual re-qualification in subsequent years of operation | Krytyczne/Critical
A-05 | Instalacja, podłączenie i uruchomienie nowego czujnika - termohigrometru wykonane przez serwis systemu Sensodis/LBX, przy udziale dostawcy komory (jeśli wymagane). | Installation, connection and commissioning of a new sensor - hytherograph, performed by the Sensodis / LBX system service, with the participation of the chamber supplier (if required). | Krytyczne/Critical
A-06 | Szkolenie operacyjne i aplikacyjne przez specjalistę aplikacyjnego dla co najmniej 6 osób przeprowadzone po IO/OQ sprzętu na miejscu | Operational and application training by an application specialist for at least 6 people carried out after the IO / OQ of the equipment on site | Krytyczne/Critical

## Sprawdzanie poprawności (hidden)
Zał | GxP | Waga | Zasób | Status
Tak | Krytyczne | Musi być | Firma zewnętrzna | Obowiązuje
Nie | Niekrytyczne | Może być | Zasoby wewnętrzne | Już nie obowiązuje
Zasoby wew. i zewnętrzne