## Zał 1 do URS
Nr identyfikacyjny wymagania/ Requirement identyfication number | Requirement description | Opis wymagania | Szacowana krytyczność GxP / Estimated Krytyczne/Criticality | Uwagi / Comments TAK/NIE YES/NO
URS-F | Functional requirements | Wymagania funkcjonalne
F-01 | shaker-mixer | mieszalnik | Krytyczne/Critical
F-01.1 | main characteristics | główna charakterystyka
F-01.1.1 | mixing powdery substances through rotation, translation and inversion according to a Schatz geometric theory, three dimensional movement | mieszanie substancji sypkich poprzez rotację, translację i inwersję zgodnie z geometryczną teorią Schatza, ruch trójwymiarowy | Krytyczne/Critical
F-01.1.2 | mixing wet and dry components | mieszanie suchych i mokrych surowców | Niekrytyczne/Not Critical
F-01.1.3 | easy handling and cleaning | urządzenie łatwe do czyszczenia i mycia | Krytyczne/Critical
F-01.1.4 | mixing substances in own closed container | mieszanie surowców w zamkniętych pojemnikach | Krytyczne/Critical
F-01.2 | technical data | dane techniczne
F-01.2.1 | one container: up to max. Ø 130 mm x 215 mm height, proper to max. 2 litres, material: electropolished stainless steel with cover 316 L, with seals, shape of container - cylinder | jeden pojemnik: maksymalne wymiary Ø 130 mm x 215 mm , maksymalna pojemność do 2 litrów, materiał: stal nierdzewna polerowana elektrolitycznie z pokrywą 316 L, z uszczelkami, kształt pojemnika - cylinder | Krytyczne/Critical
F-01.2.2 | electricity: or 220 - 240 V, 50 / 60 Hz | prąd: 220 - 240 V, 50 / 60 Hz | Krytyczne/Critical
F-01.2.3 | dimensions max: W x D x H: operating position: 505 x 610 x 400 mm, charging position: 520 x 620 x 780 mm | maksymalne wymiary: SZ x Śr x W, pozycja operacyjna: 505 x 610 x 400 mm, pozycja ładowania: 520 x 620 x 780 mm | Krytyczne/Critical
F-01.2.4 | weight: max 40 kg | waga: maksymalnie 40 kg | Krytyczne/Critical
F-01.2.5 | Frequency converter for stepless speed adjustment from 23 - 101 min-1 with potentiometer, speed measuring with digital display and timer with ON/OFF switch for setting mixing time. The electrical controls are in a separate housing, splash water proof IP 54, to be placed next to the machine, instead of standard | przetwornica częstotliwości do bezstopniowej regulacji prędkości w zakresie 23 - 101 min-1 z potencjometrem, pomiar prędkości z wyświetlaczem cyfrowym i timer z przełącznikiem ON/OFF do ustawiania czasu mieszania. Sterowanie elektryczne powinno znajdować się w oddzielnej obudowie, bryzgoszczelnej IP 54, którą można postawić obok maszyny, zamiast standardowej obudowy | Krytyczne/Critical
F-01.3 | basic execution | podstawowe elementy wykonania
F-01.3.1 | machine housing of aluminium | obudowa urządzenia z aluminium | Krytyczne/Critical
F-01.3.2 | clamping device with twistable rubber clamping rings | urządzenie zaciskowe ze skręcanymi gumowymi pierścieniami zaciskowymi | Krytyczne/Critical
F-01.3.3 | driving motor, at least 0,15 kW in the machine housing, elastic drive belts and eccentric drive gear | silnik napędowyo mocy co najmniej 0,15 kW w obudowie maszyny, elastyczne paski napędowe i mimośrodowa przekładnia napędowa | Krytyczne/Critical
F-01.3.4 | speed variation by adjusting the drive belt on the 5-step pulleys, nominal speeds 23 / 34 / 49 / 72 / 101 rpm | zmiana prędkości poprzez regulację paska napędowego na 5-stopniowych kołach pasowych, prędkości nominalne 23 / 34 / 49 / 72 / 101 obr./min | Niekrytyczne/Not Critical
F-01.3.5 | protection cover of plexiglas, with integrated locking magnet for start interruption when the cover is open | ochronna osłona z pleksiglas, ze zintegrowanym magnesem blokującym możliwość włączenia maszyny gdy jest otwarta | Krytyczne/Critical
F-01.3.6 | ON/OFF switch include electrical controls mounted in the machine housing | włącznik/wyłącznik maszyny zamontowany na obudowie maszyny | Krytyczne/Critical
F-01.3.7 | set of rubber clamping rings and tension wrench | komplet gumowych pierścieni zaciskowych, klucz dynamometryczny | Krytyczne/Critical
F-01.3.8 | all tools to assembly parts of machine | narządzia do montażu oprzyrządowania | Krytyczne/Critical
F-01.3.9 | parts which come into contact with open product must be easily dismantled for cleaning | części mające bezpośredni kontakt z produktem otwartym muszą być łatwo demontowalne | Krytyczne/Critical
URS-P | Regulatory, design and environment requirements | Wymagania prawne, projektowe i środowiskowe
P-01 | work with OEB4/5 products | praca z produktami OEB4/5 | Niekrytyczne/Not Critical
P-02 | work in GMP environment | praca w środowisku norm GMP | Niekrytyczne/Not Critical
P-03 | documentation | dokumentacja:
P-03.1 | operation manual in Polish and English language | instrukcja obsługi w języku polskim i angielskim | Krytyczne/Critical
P-03.2 | SAT, FAT | testy akceptacji urządzenia: FAT, SAT | Krytyczne/Critical
P-03.3 | certificates for lubricants used in the machine must comply with the GMP requirements | certyfikaty na smary stosowane w maszynie muszą być zgodne z wymaganiami GMP | Niekrytyczne/Not Critical
P-03.4 | machine layout, machine diagrams (electical, pneumatical, mechanical) puncts of lubritant | układ maszyny, schematy maszyn (elektryczne, pneumatyczne, mechaniczne) punkty smarowania | Niekrytyczne/Not Critical
P-03.5 | catalogue of spare parts | katalog części zamiennych | Niekrytyczne/Not Critical
P-03.6 | maintenance plan | plan konserwacji | Niekrytyczne/Not Critical
P-04 | validation documentation | dokumenty walidacyjne:
P-04.1 | hardware / Software Desing Specification in the form of an approved document that describes the physical layer of the equipment together with software for the machine, components / subsystems including control elements (PLC, PC) | Specyfikacja sprzętowa/oprogramowania (Hardware/Software Desing Specification) w postaci zatwierdzonego dokumentu, który opisuje warstwę fizyczną sprzętu wraz z oprogramowaniem dla maszyny, podzespołów/podsystemów właczając w to elementy sterowania (PLC, PC) | Niekrytyczne/Not Critical
P-04.2 | functional Specification in the form of an approved document describing all the functionalities of the machine, its components / subsystems including the computerized system. | Specyfikacja funkcjonalna (Functional Specification) w postaci zatwierdzonego dokumentu opisującego wszystkie funkcjonalności maszyny, jej podzespołów/podsystemów właczając w to system skomputeryzowany. | Niekrytyczne/Not Critical
P-04.3 | tracking matrix for project qualification (DQ) comparing all (marked as critical) requirements of the current user requirements specification (i.e. URS) with the Specifications (DS, FS) and with the IQ / OQ test documentation. Each of the URS points (marked as latent) should be associated (linked) with the corresponding point in the specifications (DS, FS) and with a specific test in the IQ / OQ test documentation. | Matryca śledzenia dla potrzeb kwalifikacji projektu (DQ) porównująca wszystkie (zaznaczone jako krytyczne) wymagania aktualnej specyfikacji wymagań użytkownika (czyli URS) ze Specyfikacjami (DS, FS) oraz z dokumentacją testową IQ/OQ. Każdy z punktów URS (zaznaczony jako krtytczny) powinien być skojarzony (zlinkowany) z odpowiadającym mu punktem w specyfikacach (DS, FS) oraz z konkretnym testem w dokumentacji testowej IQ/OQ. | Niekrytyczne/Not Critical
P-04.4 | installation qualification in the form of an approved document, based on risk analysis, which contains a description of the approach to the qualification process and tests with acceptance criteria, which tests will check (as a minimum) the presence of components, their correct installation, marking, calibration (where applicable) and verification of construction material (where applicable) for each critical machine component / component, its sub-assemblies / subsystems including control, e.g. via PLC / PC. | Kwalifikacja instalacyjna w postaci zatwierdzonego dokumentu, bazującego na analize ryzyka, która zawiera opis podejścia do procesu kwalifikacji oraz testy z kryteriami akceptacji, które to testy będą sprawdzać (jako minimum) obecność elementów, poprawność ich zainstalowania, oznakowanie, wykonanie kalibracji (tam gdzie dotyczy) oraz weryfikację materiału kontrukcyjnego (tam gdzie dotyczy) dla każdego krytycznego komponentu/elementu składowego maszyny, jej podzsespołów/podsystemów właczając w to sterowanie np.: poprzez PLC/PC. | Niekrytyczne/Not Critical
P-04.5 | operational qualification in the form of an approved document based on risk analysis, which contains a description of the approach to the qualification process and tests with acceptance criteria, which tests will check and provide evidence of functionality (in operational areas) for each critical machine functionality of its component / subsystem including including control in the form of a computerized system). | Kwalifikacja operacyjna w postaci zatwierdzonego dokumentu bazującego na analizie ryzyka, która zawiera opis podejścia do procesu kwalifikacji oraz testy z kryteriami akceptacji, które to testy będą sprawdzać i dostarczać dowodów poprawności działania funkcjonalności (w zakresach operacyjnych) dla każdej krytycznej funkcjonalności maszyny jej podzespołu/podsytemu właczając w to sterowanie np w postacji systemu skomputeryzowanego). | Niekrytyczne/Not Critical
P-04.6 | material certificates for construction elements (as a minimum, for all elements in direct contact with the product or elements that will become part of the final product) along with surface roughness measurements Ra., providing documentation regarding unit surface areas of elements in contact with the product | Świadectwa materiałowe dla elementów kontrukcyjnych (jako minimum, dla wszystkich elementów mających bezpośredni kontakt z produktem lub elementami, które staną się częścią produktu końcowego) wraz z pomiarami chropowatości powierzchni Ra. Dostarczenie dokumentacji dotyczącej jednostkowych pól powierzchni elementów mających kontakt z produktem. | Niekrytyczne/Not Critical
P-04.7 | technical and qualifications documents should be delivered in 6 weeks before delivery device | Dostarczenie dokumentacji technicznej i kwalifikacyjnej na min 6 tygodni przed dostarczeniem urządzenia | Niekrytyczne/Not Critical
P-04.8 | interface - compliance with CFR 21 part 11. Possibility to configure permissions (min. 5 levels) according to the user's requirements. | interfejs - zgodność z CFR 21 część 11. Możliwość konfiguracji uprawnień (min. 5 poziomów) zgodnie z wymaganiami użytkownika. | Niekrytyczne/Not Critical
P-05 | training of personnel operating the device | szkolenie dla operatorów urządzenia | Krytyczne/Critical
P-06 | guarantee: min 12 months | minimalna gwarancja: 12 miesięcy | Krytyczne/Critical
P-07 | new machine, mass-produced, free from defects | urządzenie musi być nowe, masowa produkcja, wolne od defektów, usterek | Krytyczne/Critical
URS-S | Safety requirements | Wymagania dotyczące bezpieczeństwa
S-01 | device protecion: min. IP54 | klasa ochrony: IP54 | Krytyczne/Critical
S-02 | Equipment designed and manufactured in accordance with the CE-regulations | Sprzęt zaprojektowany i wykonany zgodnie z dyrektywami UE | Krytyczne/Critical
S-05 | CE declaration | deklaracja CE | Krytyczne/Critical
S-06 | delivery and packaging | wysyłka i pakowanie | Krytyczne/Critical

## Sprawdzanie poprawności (hidden)
Zał | GxP | Waga | Zasób | Status
Tak | Critical | Musi być | Firma zewnętrzna | Obowiązuje
Nie | Not critical | Może być | Zasoby wewnętrzne | Już nie obowiązuje
Zasoby wew. i zewnętrzne